|  | Branan Medical Corporation |
| --- | --- |

Toxcup®Drug Screen Cup

PT07, PT08, PT11, PT12, PT15, PT20, PT21, PT23,

PT24, HT11, HT12, HT15, HT20, HT21, HT23

Questo foglietto illustrativo è valido per le configurazioni sopraelencate.

Uso previsto

Il ToxCup®Drug Screen Cup è un dispositivo diagnostico in vitro ad esclusivo utilizzo da parte di personale medico. Il dispositivo è indicato per la rivelazione di diversi tipi di sostanze nell'urina umana, se uguali o superiori alle seguenti concentrazioni di cut-off:

| AMP | Anfetamina | 300 ng/ml | ** |
| --- | --- | --- | --- |
| AMP | Anfetamina | 500 ng/ml | ** |
| AMP | Anfetamina | 1000 ng/ml | **† |
| BAR | Secobarbital | 300 ng/ml |  |
| BZO | Oxazepam | 200 ng/ml | *** |
| BZO | Oxazepam | 300 ng/ml | *** |
| COC | Benzoilecgonina | 300 ng/ml | † |
| MDMA | 3,4-metilenediossimetamfetamina | 500 ng/ml |  |
| MET | Metamfetamina | 300 ng/ml | **** |
| MET | Metamfetamina | 500 ng/ml | **** |
| MTD | Metadone | 300 ng/ml |  |
| OPI | Morfina | 300 ng/ml | * |
| OPI | Morfina | 2000 ng/ml | *† |
| OXY | Ossicodone | 100 ng/ml |  |
| PCP | Fenciclidina | 25 ng/ml | † |
| THC | 11-nor-Δ9-tetraidrocannabinolo-9-acido carbossilico | 50 ng/ml | † |

*        Il test agli oppiacei può essere offerto sia a 300 ng/ml che a 2000 ng/ml.

**       Il test alle anfetamine può essere offerto a 300 ng/ml,  500 ng/ml o a 1000 ng/ml.

***      Il test alle benzodiazepine può essere offerto sia a 200 ng/ml che a 300 ng/ml.

****     Il test alle metanfetamine può essere offerto sia a 300 ng/ml che a 2000 ng/ml.

†       Concentrazione di cut-off obbligatoria per SAMSHA

Il ToxCup® Drug Screen Cup dà solo risultati analitici preliminari per l'abuso di droghe. Per un risultato quantitativo o per confermare i risultati positivi ottenuti attraverso ToxCup®, è necessario usare un metodo alternativo più specifico. La Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), precedentemente il National Institute on Drug Abuse (NIDA) ha fissato come metodo di conferma preferito la gas-cromatografia/la spettrometria di massa (GC/MS).

Sommario e spiegazione

AMP: Dal punto di vista chimico l'anfetamina è collegata alle catecolamine, epinefrina e norepinefrina naturali. Ha particolari applicazioni terapeutiche ed è un potente agente simpaticomimetico. L'uso di anfetamina in dosi elevate acute porta allo stimolo aumentato del sistema nervoso centrale ed induce euforia, vigilanza, minore appetito e un senso maggiore energia e potere. Generalmente circa il 30% dell'anfetamina è esecreta inalterata nell'urina per circa 24 ore.

BAR:I barbiturici sono una classe di sedativi del sistema nervoso centrale. Il fenobarbital è stato usato come un sedativo diurno e in modo massiccio come anticonvulsivo. Il fenobarbital è un esempio di un derivato dei barbiturici a lunga durata d'azione, mentre il pentobarbital e il secobarbital sono esempi di sedativi a barbiturici a breve durata d'azione. L'abuso di barbiturici può non solo portare a una coordinazione motoria distorta e a disordini mentali, ma anche al collasso respiratorio, il coma e anche il decesso. I barbiturici a breve durata d'azione vengono generalmente esecreti nell'urina come metaboliti, mentre quelli a lunga durata d'azione appaiono principalmente inalterati. I barbiturici normalmente rimangono rilevabili nell'urina dai 4 ai 6 giorni dopo l'uso (fino a 30 giorni per il fenobarbital).2,3

BZO: Le benzodiazepine sono farmaci ansiolitici che vengono per lo più prescritti e usati come ansiolitici. Vengono usati come ipnotici, rilassanti muscolari e anticonvulsivi. Alcuni metaboliti delle benzodiazepine inoltre mostrano attività farmacologiche. L'uso delle benzodiazepine può portare sonnolenza e confusione; inoltre potenzia l'effetto dell'alcool e di altri sedativi del sistema nervoso centrale. Si può avere dipendenza psicologica e fisica dalle benzodiazepine, qualora vengano somministrate dosi elevate del farmaco per lunghi periodi.1,2Le benzodiazepine vengono somministrate per via orale o con iniezione. Il farmaco è metabolizzato nel fegato ed escreto nell'urina come un composto precursore o come oxazepam (nel caso di clordiazeposside e diazepam). L'oxazepam è rilevabile nell'urina fino a 7 giorni.

COC: La cocaina, derivato delle foglie di coca, è un potente stimolante del sistema nervoso centrale ed è stata usata come anestetico locale. L'uso di cocaina induce euforia, sicurezza e un senso di maggiore energia; questi effetti psicologici sono accompagnati da: aumento della frequenza cardiaca, dilatazione delle pupille, febbre, brividi e sudorazione. La cocaina viene generalmente fumata o somministrata in endovena od oralmente. La cocaina base può essere fumata nella forma comunemente chiamata "crack", che può portare a dipendenza, dato che i suoi effetti sono più rapidi ed amplificati. La cocaina viene principalmente esecreta come benzoilecgonina e generalmente può essere rilevata per 24-60 ore dopo l'uso o l'esposizione alla cocaina.2

MDMA: 3,4- metilenediossimetamfetamina (MDMA) è una droga sintetica. L'MDMA è diffusa come droga dagli anni '80; tuttavia dagli anni '90 è aumentato il suo uso, in particolare tra gli adolescenti e i giovani. Alcuni nomi comuni di questa droga sono "Ecstasy, Cilindretto, Colombina". Il modo d'uso più comune è l'ingestione orale, sebbene la forma in polvere può anche essere sniffata o fumata. L'MDMA le proprietà degli stimolanti e degli allucinogeni. Gli effetti di questa droga durano fino a 6 ore dopo l'ingestione orale. Gli effetti dell'MDMA comprendono: elevata pressione sanguigna, aumento della frequenza cardiaca, ipotermia, disidratazione, ansia, paranoia e insonnia. Il periodo di rivelazione dell'MDMA nell'urina è da uno a 3 giorni per una dose e fino a 5 giorni per l'uso pesante.

MET: La metanfetamina è un agente simpaticomimetico potente con applicazioni terapeutiche. L'uso di metanfetamina in dosi elevate acute conduce allo stimolo aumentato del sistema nervoso centrale ed induce: euforia, vigilanza e senso di maggiore energia e potere. La metanfetamina è esecreta nell'urina come anfetamina ed ossidata come derivati deaminati. Tuttavia, il 40% della metanfetamina viene esecreta inalterata. Quindi la presenza del composto precursore nell'urina indica l'uso della metanfetamina. La metanfetamina può essere rilevata nell'urina entro 4-6 ore dopo l'uso e per 3-5 giorni, a seconda del livello di pH dell'urina.2,3

MTD: Il metadone è un farmaco analgesico sintetico originariamente usato per il trattamento della tossicodipendenza. L'uso del metadone induceva effetti psicologici quali: analgesia, sedazione e depressione respiratoria. L'overdose di metadone può portare al coma o anche al decesso. Il metadone viene preso per via orale o endovenosa e viene metabolizzato nel fegato. La via principale di esecremento del metadone è nell'urina. Gli effetti del metadone durano fino a 24 ore dopo l'uso e possono essere rilevati nell'urina fino a 14 giorni.2,3Il periodo di tempo dopo l'uso di droga durante il quale si può avere un risultato positivo dipende da svariati fattori, quali: la frequenza e la quantità di droga assunta, il tasso metabolico, il tasso di escrezione, l'emivita della droga e l'età, il peso, l'attività fisica e la dieta di chi ne fa uso.

OPI: L'eroina, la morfina e la codeina sono oppiacei derivati dalla resina del papavero da oppio. L'eroina è velocemente metabolizzata in morfina. Quindi, la morfina e il glucoronide della morfina possono essere rilevati nell'urina di una persona che ha fatto uso di eroina. Il corpo trasforma anche la codeina in morfina. La morfina è rilevabile nell'urina per diversi giorni dopo una dose di oppiacei. Quindi la presenza di morfina (o di un  metabolide della morfina) nell'urina indica l'uso di eroina, morfina e/o codeina.

OXY: L'ossicodone è un farmaco analgesico sintetico somministrato oralmente per alleviare il dolore. La via principale di escrezione del metadone è nell'urina. Gli effetti dell'ossicodone durano fino a 4 ore dopo l'uso. Il periodo di tempo dopo l'uso di droga durante il quale è possibile avere un risultato positivo dipende da svariati fattori, quali: la frequenza e la quantità di droga assunta, il tasso metabolico, il tasso di escrezione, l'emivita della droga e l'età, il peso, l'attività fisica e la dieta di chi ne fa uso.2,3

PCP: La fenilciclidina è un aricloesilamina usata come anestetico veterinario. Viene usata illegalmente come un allucinogeno ed è comunemente chiamata PCP, FCP o Polvere d'Angelo. La PCP può produrre: letargia, disorientamento e perdita di coordinazione, distorsione visiva, euforia, atassia e anche il coma.  La PCP può essere assunta per via orale, con l'ingestione nasale, fumandola o in endovena. Viene metabolizzata nel fegato e esecreta attraverso i reni. L'emivita della fenilciclidina è di circa tre giorni.

THC: THC (11-nor-Δ-9-tetraidrocannabinolo-9-acido carbossilico) è il principio attivo della marijuana (cannabinoidi). L'uso della THC può danneggiare la memoria a breve termine e inibire la capacità di apprendimento. Inoltre può alterare l'umore e le percezioni sensoriali, provocare la perdita di coordinazione; indurre ansia, paranoia, allucinazioni, depressione, confusione e un aumento della frequenza cardiaca. Può manifestarsi una tolleranza agli effetti cardiaci e psicotropici. L'uso prolungato di THC potrebbe essere associato a disturbi del comportamento. L'astinenza da marijuana può provocare: agitazione, insonnia, anoressia e nausea.

Principio del test

I test basati sull'urina per rilevare l'uso di droghe vanno dai semplici test immunoenzimatici a complesse procedure tecniche. La velocità e la sensibilità dei test immunoenzimatici li rendono il metodo più accettato di screening dell'urina per l'uso di droghe. La famiglia di test per lo screening di droghe nell'urina ToxCup® si basa sul principio delle reazioni immunochimiche altamente specifiche tra gli antigeni e gli anticorpi, usati per l'analisi di particolari sostanze nell'urina. Il ToxCup®Drug Screen Cup si basa su una procedura immunoenzimatica competitiva, nella quale i coniugati delle droghe immobilizzati competono con la droga (o le droghe) presenti nell'urina per un numero limitato di siti leganti.  Questo dispositivo consiste di singole strisce di test raggruppate nelle camere separate di un supporto in plastica. Su ogni striscia di membrana, un coniugato di una droga viene assorbito su una particolare zona chiamata zona del test. Un coniugato anticorpo-oro colloidale colorato viene assorbito su un tampone e collocato a un'estremità della striscia di membrana. Nella procedura di test, l'urina entra in contatto con le strisce di test del ToxCup® Drug Screen Cup, quindi migra attraverso la membrana per azione capillare. Se nell'urina sono presenti droghe, esse competono con il coniugato della droga, che viene immobilizzato sulla membrana per i limitati siti leganti sul coniugato anticorpo-oro colloidale colorato. Quando nel campione è presente un quantitativo di droga sufficiente, i siti leganti degli anticorpi si saturano e il coniugato oro colloidale colorato non può legarsi al coniugato della droga della membrana. Pertanto, l’assenza di una banda colorata in una specifica zona del test indica un risultato positivo per quella particolare droga. Se non sono presenti droghe o metaboliti di droghe a competere per i siti leganti del coniugato oro colloidale colorato, obbliga il coniugato della droga immobilizzato a formare una banda visibile in una particolare zona del test della membrana. Pertanto, la presenza di una banda colorata in una specifica zona del test indica un risultato negativo per quella particolare droga.

Una banda di controllo con una reazione antigene/anticorpo diversa è stata aggiunta alla striscia di membrana immunocromatografica nella zona di controllo (C) per indicare che il test è stato effettuato correttamente. Questa banda di controllo deve apparire sempre, indipendentemente dalla presenza di droghe o loro metaboliti.

Reagenti & materiali forniti

25 coperchi test sigillati singolarmente

25 contenitori per la raccolta dei campioni con controllo temperatura

Un foglietto illustrativo

Ogni striscia di test antidroga nel coperchio contiene un tampone con oro colloidale con anticorpi (o antiproteine) e anticorpi di coniglio. Inoltre contiene una membrana coperta di droga - coniugati proteici di bovini (o anticorpi) nella banda del test e anticorpi di capra anticoniglio nella banda di controllo.

Avvertimenti e precauzioni

- SOLO PER USO DIAGNOSTICO IN VITRO

- Esclusivamente per uso professionale.

- Il dispositivo per il test va tolto dalla confezione originale solo quando si è pronti ad usarlo.

- Se la confezione è strappata o tagliata, il dispositivo va scartato.

- Trattare tutti i campioni di urina come potenzialmente infetti. Vanno stabilite modalità corrette per il trattamento e lo smaltimento del prodotto

- Evitare la reciproca contaminazione di campioni di urina; a tal fine, usare un nuovo contenitore per la raccolta di campioni per ogni campione di urina.

Conservazione

Il ToxCup®-Drug Screen Cup va conservato a temperatura ambiente 15°-30°C (59°-86°F) nella confezione sigillata originale. Non aprire la confezione fino al momento dell’esecuzione del test.

Raccolta e trattamento dei campioni

L'urina fresca non richiede particolari trattamenti o pretrattamenti. Un campione di urina fresca va raccolto nel contenitore per la raccolta di campioni fornito. Assicurarsi che la quantità del campione rispetti il livello minimo richiesto come indicato sul lato del contenitore di raccolta. I campioni di urina non contaminati di solito ricadono nella gamma di temperatura tra i 90( - 100(F (32(C -38(C). La banda striscia di temperatura sulla ToxCup®può essere usata per valutare l'integrità del campione. I campioni di urina raccolti vanno testati il prima possibile dopo la raccolta, preferibilmente in giornata. I campioni che sono stati refrigerati o congelati devono essere portati a temperatura ambiente e mescolati bene prima del test.

Nota: Tutti i materiali che entrano in contatto con campioni di urina vanno manipolati e smaltiti come potenzialmente infetti. Evitare il contatto diretto e seguire la buona prassi di laboratorio.

Procedura del test

Preparazione

- Permettere ai campioni o i controlli di arrivare a temperatura ambiente prima di fare il test.

- Non aprire la confezione del test/coperchio fino al momento dell’esecuzione del test.

Test

| Rimuovere il coperchio/test dalla confezione sigillata. Avvitare fino in fondo il coperchio/test al contenitore per la raccolta di campione, una volta raccolto il campione. Appoggiare il contenitore su un lato, come da illustrazione a destra, per attivare il test. Una volta che si sono formate le bande di controllo (C) (in circa 5 minuti), i risultati sono pronti per essere interpretati. I risultati sono stabili e possono essere interpretati fino a 1 ora dopo la formazione delle bande di controllo (C). |  |
| --- | --- |

Interpretazione dei risultati

Negativo: La presenza di una banda colorata nella zona di controllo (C) e di una banda colorata in una particolare zona del test, indipendentemente dalla sua intensità, indica che il risultato è negativo per quella particolare droga.

Positivo: La presenza di una banda colorata nella zona di controllo (C) e l'assenza di una banda colorata in una particolare zona del test indica che il risultato è positivo per quella particolare droga.

Non valido: Non compare nessuna banda nella zona di controllo (C) Il test è alterato anche se c'è una riga nella zona test. Se il dispositivo non produce una riga nella zona di controllo, controllare le procedure di test, i campioni e/o i materiali di controllo e ripetere i test con un nuovo dispositivo.

Controllo qualità

Controllo interno: Il dispositivo ToxCup® ha controlli della procedura interni integrati. L'aspetto della banda di controllo (C) è considerato un controllo di procedura interno negativo. Questa banda deve sempre comparire se viene usata la giusta quantità di campione e se si segue la procedura del test. Inoltre, lo schiarimento del colore di sfondo nella finestra dei risultati può essere considerato come un controllo di procedura interno positivo. Se la banda di controllo (C) non compare o il colore di sfondo non si schiarisce, il test non è valido.  Il test va ripetuto con un nuovo dispositivo.

Controllo esterno: Si raccomanda di usare i controlli negativi e positivi di urina per verificare inizialmente un nuovo lotto di prodotto, al fine di garantire le buone prestazioni del kit. La stessa procedura di test va seguita da materiali di controllo esterno come per i campioni di urina. Se i controlli esterni non producono i risultati aspettati, non lavorare su campioni di test. Quando si fanno controlli esterni, seguire le direttive federali, statali e locali.

Effettuare regolarmente i test per il controllo qualità è buona prassi di laboratorio e può essere previsto dalle direttive federali, statali o locali. Consultare sempre gli enti che accreditano o emettono le licenze per assicurarsi che il programma di qualità usato rispetti gli standard stabiliti.

Limiti della procedura

Il test è destinato all’uso esclusivo con urina umana.

I risultati positivi indicano semplicemente la presenza di droghe/metaboliti e non indicano una misura del livello d’intossicazione.

C'è la possibilità di errori tecnici e procedurali, oltre al fatto che certi tipi di sostanze presenti in alcuni cibi e medicinali possono interferire con il test e dare luogo a risultati errati. Per l'elenco delle sostanze che producono risultati positivi o che non interferiscono con le prestazioni del test, consultare la sezione Specificità.

Se in un campione di urina viene trovata una droga/metabolite, il test non indica la frequenza dell'uso di droga, né fa distinzioni tra l'uso di droghe e determinati alimenti e/o farmaci.

Se si sospetta un errore di etichettatura di un campione, raccogliere un altro campione.

Se si sospetta che il campione  possa essere stato manomesso, ripetere il test e raccogliere un nuovo campione.

Prestazioni del test

Precisione

Per ogni singolo test delle droghe, l'urina normale senza presenza di droghe è stata addizionata di una droga standard in diverse concentrazioni (-50%, -25%, +25% e +50%). Per ogni concentrazione, è stato eseguito un totale di 25 test per valutare le prestazioni intorno alla concentrazione di cut-off. Nella tabella sottostante sono riassunti i risultati per ognuno dei ToxCup® Drug Screen Cup:

| Tipo di droga | Numero totale di test per concentrazione | Concentrazione |
| --- | --- | --- |
|  |  | -50% | -25% | +25% | +50% |
|  |  | - | + | - | + | - | + | - | + |
| AMP300 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| AMP500 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| AMP1000 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 3 | 22 | 0 | 25 |
| BAR | 25 | 25 | 0 | 23 | 2 | 2 | 23 | 0 | 25 |
| BZO200 | 25 | 25 | 0 | 24 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| BZO300 | 25 | 25 | 0 | 21 | 4 | 6 | 19 | 0 | 25 |
| COC | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 25 |
| MDMA | 25 | 25 | 0 | 22 | 3 | 5 | 20 | 1 | 24 |
| MET300 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| MET500 | 25 | 25 | 0 | 24 | 1 | 5 | 20 | 1 | 24 |
| MTD | 25 | 25 | 0 | 21 | 4 | 5 | 20 | 1 | 24 |
| OPI300 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 5 | 20 | 2 | 23 |
| OPI2000 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 5 | 20 | 0 | 25 |
| OXY | 25 | 25 | 0 | 20 | 5 | 2 | 23 | 0 | 25 |
| PCP | 25 | 25 | 0 | 23 | 2 | 3 | 22 | 1 | 24 |
| THC | 25 | 25 | 0 | 23 | 2 | 4 | 21 | 0 | 25 |

Precisione

La precisione di ToxCup® Drug Screen Cup è stata valutata rispetto ai risultati dell'analisi GC/MS o al metodo previgente, usando le tecniche immunoenzimatiche in commercio. Quaranta (40) campioni di urina presunti negativi sono stati raccolti da donatori volontari e quindi testati sia con il ToxCup® Drug Screen Cup che con il metodo previgente. Dei 40 campioni di urina presunti negativi testati, tutti sono risultati negativi con entrambi i metodi (concordanza pari al 100%).

Inoltre, per ogni test antidroga su un dispositivo ToxCup®, un minimo di 40 campioni clinici di urina precedentemente analizzati con il metodo GC/MS con i valori delle concentrazioni di droga (droghe) conosciute sono stati privati dell'etichetta e valutati. Di seguito il riepilogo dei risultati:

| Tipo di droga | GC/MS Vicino a neg. (sotto C/O) | GC/MS Vicino a pos.(+25% di C/O) | GC/MS Pos. (> +25%) | Concordanza pari al % con GC/MS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Neg (-) | Pos (+) |
| AMP300 | Pos. (+) | 0 | 3 | 32 | 100% | 97% |
|  | Neg. (-) | 4 | 1 | 0 |  |  |
| AMP500 | Pos. (+) | 0 | 7 | 28 | 100% | 100% |
|  | Neg. (-) | 6 | 0 | 0 |  |  |
| AMP1000 | Pos. (+) | 0 | 6 | 33 | 100% | 98% |
|  | Neg. (-) | 5 | 1 | 0 |  |  |
| BAR | Pos. (+) | 0 | 4 | 33 | 100% | 100% |
|  | Neg. (-) | 4 | 0 | 0 |  |  |
| BZO200 | Pos. (+) | 0 | 2 | 33 | 100% | 97% |
|  | Neg. (-) | 47 | 1 | 0 |  |  |
| BZO300 | Pos. (+) | 0 | 6 | 33 | 100% | 98% |
|  | Neg. (-) | 5 | 1 | 0 |  |  |
| COC | Pos. (+) | 0 | 7 | 32 | 100% | 98% |
|  | Neg. (-) | 4 | 1 | 0 |  |  |
| MDMA | Pos. (+) | 0 | 5 | 34 | 100% | 98% |
|  | Neg. (-) | 5 | 1 | 0 |  |  |
| MET300 | Pos. (+) | 1 | 4 | 32 | 98% | 100% |
|  | Neg. (-) | 43 | 0 | 0 |  |  |
| MET500 | Pos. (+) | 0 | 5 | 34 | 100% | 98% |
|  | Neg. (-) | 4 | 1 | 0 |  |  |
| MTD | Pos. (+) | 0 | 4 | 35 | 100% | 98% |
|  | Neg. (-) | 4 | 1 | 0 |  |  |
| OPI300 | Pos. (+) | 0 | 5 | 34 | 100% | 98% |
|  | Neg. (-) | 4 | 1 | 0 |  |  |
| OPI2000 | Pos. (+) | 0 | 4 | 36 | 100% | 100% |
|  | Neg. (-) | 5 | 0 | 0 |  |  |
| OXY | Pos. (+) | 0 | 4 | 31 | 100% | 100% |
|  | Neg. (-) | 5 | 0 | 0 |  |  |
| PCP | Pos. (+) | 0 | 5 | 35 | 100% | 100% |
|  | Neg. (-) | 4 | 0 | 0 |  |  |
| THC | Pos. (+) | 0 | 9 | 30 | 100% | 98% |
|  | Neg. (-) | 5 | 1 | 0 |  |  |

*Alcuni campioni Vicini a negativo e Vicini a positivo sono stati diluiti a partire da campioni più concentrati.

Specificità

La specificità di ToxCup®-Drug Screen Cup è stata determinata testando diverse droghe, metaboliti di droghe e altri composti che potrebbero essere presenti nell'urina. Tutti i composti sono stati preparati nell'urina umana senza presenza di droghe. Anche l'effetto dei campioni con diversi pH (4.5 - 8.5) e gamme di gravità specifica (1.000 - 1,030) è stato valutato ed è stato dimostrato che non interferisce con il ToxCup®-Drug Screen Cup.

Sono stati eseguiti test di specificità per ogni droga aggiungendo a urina umana normale composti strutturalmente correlati. I risultati sono espressi come quantità di composto, in ng/ml, che ha prodotto un risultato positivo.

AMP 300 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| d-Anfetamina 300 I-Anfetamina 10,000 Dopamina (3-Idrossitiramina) 25.000 d,l-3,4-MDA 500 d,l-3,4-MDMA 100,000 d-Metanfetamina 50,000 | Metossifenamina Fentermina (-Feniletilamina Triptamina Tiramina | 100,000 1,000 50,000 100,000 10,000 |

AMP 500 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| d-Anfetamina 500 I-Anfetamina 15,000 Dopamina (3-Idrossitiramina)100.000 d,l-3,4-MDA 500 | Fentermina β-Feniletilamina Tiramina | 3,000 100,000 100,000 |

AMP 1000 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| d-Anfetamina 1,000 I-Anfetamina 25,000 d,l-3,4-MDA 5,000 | Fentermina 3.000 β-Feniletilamina 100.000 |

BAR 300 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| Allobarbital 1,500 Alphenal 400 Amobarbital 1,500 Aprobarbital 400 Barbital 400 Butabarbital 400 | Butalbital 300 Butetal 400 Pentobarbital 400 Fenobarbital 400 Secobarbital 300 |

# BZO 200 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| Alprazolam Bromazepam Clordiazepossido Clobazam Clonazepam Delorazepam Diazepam Estazolam Flunitrazepam Flurazepam | 100 550 2,000 150 4,000 4,000 100 200 650 200 | Lorazepam Lormetazepam Medazepam Nitrazepam Nordiazepam Oxazepam Prazepam Temazepam Triazolam | 1,000 650 1,350 650 50 200 650 100 1,000 |

BZO 300 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| Alprazolam 150 Bromazepam 800 Clordiazepossido 2,000 Clobazam 200 Clonazepam 4,000 Delorazepam 6,000 Diazepam 150 Estazolam 300 Flunitrazepam 1,000 Flurazepam 300 | Lorazepam 1,500 Lormetazepam 1,000 Medazepam 2,000 Nitrazepam 1,000 Nordiazepam 100 Oxazepam 300 Prazepam 1,000 Temazepam 150 Triazolam 1,500 |

COC 300 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| Benzoilecgonina 300 | Ecgonina 100,000 |

MDMA 500 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| d,l-3,4-MDA 2,000 d,l-3,4-MDEA 250 | d,l-3,4-MDMA d-Metamfetamina | 500 50,000 |

MET 300 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| d-Anfetamina 100,000 Clorochina 100,000 I-Efedrina 50,000 Efedrina 5.000 p-Idrossimetanfetamina 1,750 d-Metanfetamina 300 | l-Metanfetamina 15,000 d,l-3,4-MDMA 1,000 Procaina 50,000 I-Fenilefrina 50,000 Trimetobenzamide 75,000 |

MET 500 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| Efedrina 10,000 p-Idrossimetanfetamina 1,750 d,l-3,4-MDMA 1000 d-Metanfetamina 500 | I-Metanfetamina 25,000 Procaina 50,000 Trimetobenzamide 75,000 |

MTD 300 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| Doxilamina 2-Etilidene-1,5-Dimetil- 1--3,3-Difenilpirolidina | 50,000 50,000 | d,I-Metadone Feniramina | 300 75,000 |

OPI 300 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| 6-Acetilmorfina 500 Codeina 300 Diidrocodeina 500 Etil morfina 300 Eroina 100 | Idrocodone 1,000 Idromorfone 400 Morfina 300 Morfina-3-(-D-glucuronide 500 Nalorfina 5,000 |

OPI 2000 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| 6-Acetilmorfina 2,000 Codeina 2,000 Diidrocodeina 2,000 Etil morfina 2,000 Eroina 2,000 | Idrocodone 5,000 Idromorfone 2,500 Morfina 2,000 Morfina-3-(-D-glucuronide 5,000 Nalorfina 20,000 |

OXY 100 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| Codeina 10,000 Idrocodone 600 | Ossicodone 100 Idromorfone 25,000 |

PCP 25 ng/ml

| Composto ng/ml |  |
| --- | --- |
| Fenciclidina 25 |  |

THC 50 ng/ml

| Composto ng/ml | Composto ng/ml |
| --- | --- |
| Cannabidiolo 100.000 Cannabinolo 50.000 11-nor-Δ-8-THC-9-COOH 50 11-nor-Δ-9-THC-9-COOH 50 | 11-Idrossi-Δ9-THC 2,500 Δ-8-Tetraidrocannabinolo 7,000 Δ-9-Tetraidrocannabinolo 10,500 |

Interferenza

Si è trovato che i seguenti composti non inter-reagiscono, quando sono testati a concentrazioni di max. 100g/ml (100.000 ng/ml).

| Acetaminofene (4-Acetamidofenolo; APAP; N-Acetil-p-aminofenolo) Acetone 6-Acetilmorfina (tranne analisi OPI) Acido acetilsalicilico (Aspirina) Albumina Allobarbital (tranne analisi BAR) Alphenal (tranne analisi BAR) Alprazolam (tranne analisi BZ) Aminopirina Amitriptilina | Amobarbital (tranne analisi BAR) Amoxapina Amoxicillina Aprobarbital (tranne analisi BAR) d-Anfetamina (tranne test AMP e MET300) I-Anfetamina (tranne test AMP) Ampicillina Apomorfina l-Acido Ascorbico (Vitamina C) Aspartame |
| --- | --- |
| Aspartamina Atropina Barbital (tranne analisi BAR) Acido benzilico Benzocaina (Etil p-Aminobenzoato) Acido benzoico Benzoilecgonina (tranne test COC) Benzfetamina Bilirubina Bromazepam (tranne analisi BZO) d-Bromfeniramina Buprenorfina Butabarbital (eccetto analisi BAR) Butalbital (tranne analisi BAR) Butetal (tranne analisi BAR) Caffeina Cannabidiolo (tranne test THC) Cannabinolo (tranne test THC) Clordiazepossido (tranne analisi BZO) Clorochina (tranne analisi MET300) d-Clorfeniramina d,l-Clorfeniramina I-Clorfeniramina Clorpromazina Colesterolo Clobazam (tranne analisi BZO) Clomipramina Clonazepam (tranne analisi BZO) Codeina (tranne test OPI) Cortisone l-Cotinina Creatina Creatinina Ciclobenzaprina Delorazepam (tranne analisi BZO) Deossicorticosterone Desipramina Desmetildiazepam Desbrofeniramina Destrometorfan Diazepam (tranne analisi BZO) 4-Dimetilaminoantipirina Diidrocodeina (tranne test OPI) Difenidramina Dopamina (3-Idrossitiramina) (tranne analisi AMP300) Dossepina Doxilamina (tranne analisi MTD) Ecgonina (tranne test COC) Ecgonina metil estere d,I-Efedrina (tranne test MET) d,I-Efedrina (tranne test MET300) d-Epinefrina I-Epinefrina Eritromicina Estazolam (tranne analisi BZO) β-Estradiolo Estrone-3-Solfato Etanolo Etil morfina (tranne test OPI) Etil-p-Aminobenzoato 2-Etilidene-1,5-dimetil-1-3,3-Difenilpurolidone (tranne analisi MTD) Flunitrazepam (tranne analisi BZO) Flurazepam (tranne analisi BZO) Furosemide Acido gentisico Glucosio Glutetimide Guaiacol gliceril etere Emoglobina Eroina (tranne test OPI) Acido ippurico Idroclorotizide Idrocodone (tranne test OPIe OXY) Emoglobina Eroina (tranne test OPI) Acido ippurico Acido salicilico Idroclorotizide Idrocodone (tranne test OPI e OXY) Idrocortisone Idromorfone (tranne analisi OPI e OXY) p-Idrossimetanfetamina (tranne analisi MET ) Tetraidrocortisone TiaminaTioridazina Triazolam (tranne analisi BZO) Trifluoperazina Trimetobenamide (tranne analisi MET) Trimipramina Maleato | Imipramina l-Isoproterenolo d,I-Isoproterenolo Lidocaina Lorazepam (tranne analisi BZO) Lormetazepam (tranne analisi BZO) Medazepam (tranne analisi BZO) Meperidina d,I-Metadone (tranne test MTD) d-Metamfetamina (tranne analisi MET, MDMA e AMP) I-Metamfetamina (tranne test MET) Metaqualone Metossifenamina (eccetto analisi AMP300) N-Metil-Efedrina (1R,2S) N-Metil-Efedrina 2-Metilamina-Propiofenone d,l-3,4-Metilenedietilamina d,l- 3,4-Metilenediossianfetamina (tranne analisi AMP e MDMA) 3,4-metilenediossietilanfetamina (tranne test MET e MDMA) d,l-3,4-Metilenediossimetanfetamina (tranne analisi MET; AMP300 e MDMA) Metilfenidato Morfina (tranne test OPI) Morfina-3--D-glucoronide (tranne test OPI) Acido nalidixico Nalorfina (tranne test OPI) Naloxone d-Naproxen Nalteroxone Niacinamide Nitrazepam (tranne analisi BZO) Nordiazepam (tranne analisi BZO) Nordoxepina d,l-Norefedrina Noretindrone d-Norpropossifene Nortriptilina Acido ossalico Oxazepam (tranne analisi BZO) Acido ossolinico Ossicodone Papaverina Penicillina-G (Benzilpenicillina) Pentazocaina Pentobarbital (tranne analisi BAR) Perfenazina Fenciclidina Feniramina (tranne analisi MTD) Fenobarbital (tranne analisi BAR) Fenotiazina (Tiodifenilamina) Fentermina (tranne analisi AMP) l-fenilefrina (tranne analisi MET300) β-Feniletilamina (tranne analisi AMP) d,I-Fenilpropanolamina Prednisolone Prazepam (tranne analisi BZO) Procaina (tranne analisi MET) Promazina Prometazina d-Propossifene Protripltilina d-Pseudoefedrina Pirolidina Chinidina Chinina Ranitidina Riboflavina Secobarbital (tranne analisi BAR) Serotonina Cloruro di sodio Sulfametazina Sulinda Temazepam (tranne analisi BZO) Tetraciclina 11-Idrossi-Δ-9-THC (tranne analisi THC) Ibuprofene Δ8-THC (tranne analisi THC) Δ9-THC (tranne analisi THC) 11-Idrossi-Δ8-9-acido carbossilico (tranne analisi THC) 11-Idrossi-Δ9-9-acido carbossilico (tranne analisi THC) Triptamina (tranne analisi AMP300) d,I-Triptofano Tiramina (tranne analisi AMP300) d,I-Tirosina Acido urico Verapamil Zomepirac |

Bibliografia delle letture suggerite

1.	     Baselt, R.C. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man, Biomedical

Publications, Davis, CA, 1982.

- Urine testing for Drugs of Abuse. National Institute on Drug Abuse (NIDA),

Research Monograph 73, 1986.

- Wong, R., The Current Status of Drug Testing in the US Workforce, Am. Clin.

Lab., 2002; 21(1): 21-23

- Wong, R., The Effect of Adulterants on Urine Screen for Drugs of Abuse:

Detection by an On-site Dipstick Device, Am. Clin. Lab., 2002; 21(3); 14-18

- Young, D.S. et. al., Clinical Chemistry, 21 (9), 1975.

- U.S. Dept. of Transportation, Procedures for Transportation Workplace Drug

and Alcohol Testing Programs. Federal Register, 1999 Dec.; 64(236); 69076

- U.S. Dept. of Health and Human Services, Mandatory Guidelines for Federal

Workplace Drug Testing Programs. Federal Register, 2001 Aug.; 66(162):

43876

- Fed. Register, Department of Health and Human Services, Mandatory

Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Programs, 53, 69, 11970–

11979, 1988.

- Liu, Ray H. and Goldberger, Bruce A., Handbook of Workplace Drug Testing,

AACC Press (1995).

11.  	Gilman, A. G. and Goodman, L. S., The Pharmacological Basis of

Therapeutics, eds. MacMillan Publishing, New York, NY, 1980.

11.    McBay, A.J. Clin. Chem. 33, 33B-40B, 1987.

12.    Ringsrud, K.M and Linne, J.J., Urinalysis and Body Fluids, A color Text and

Atlas, Mosby-Year Book, Inc., 1995.

Solo per l’esportazione

| Branan Medical Corporation 140 Technology, Suite 400 Irvine, CA 92618 USA |  |
| --- | --- |

Codice: PI-PT-CE, Rev: G, 12/08

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

| Importatore: Alcooltest Marketing Italia Via J.F.Kennedy 8 – 06083 Bastia U PG Italy Tel +39-339.8282019 fax +39.075.8011732 |  |
| --- | --- |

www.narcodroga.it   email: drogatest@alcooltest.org

Legenda

# Text boxes

Attenzione: consultare i documenti di accompagnamento.

Limite di temperatura

Da tenere lontano dalla luce del sole.

Da tenere lontano dall’umidità.

Non riutilizzare.

Dispositivo medico diagnostico in vitro

N° Lotto

Data di scadenza

Produttore